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仪器设备采购询价公告（二次）
一、采购项目概况
我司计划以询价方式采购实验室仪器设备一批，现面向符合资质条件的供应商公开征集意向参与本次询价。
特别说明：本公示所列品牌型号仅作为技术参数参照标准，供应商可提供其他品牌同等性能设备，只要完全满足本文件全部技术指标即可参与报价，采购人不指定、不限制设备品牌。
采购明细如下：
1. A2 型生物安全柜 1 台（参照苏净安泰 BSC-1304ⅡA2 或同等性能）
2. 高精度卤素红外水分测定仪 1 台（参照普利赛斯 EM 120-HR（pro）或同等性能）
3. 药典标准凝胶强度测试仪 1 台（参照济南中科 TMP-02 或同等性能）
4. WiFi 单温度监控模块 4 台（参照青岛海容 HR-WiFi-40 或同等性能）
5. WiFi 温湿度监控模块 3 台（参照青岛海容 HR-WiFi-HJ 或同等性能）
二、采购方式及报价规则
1. 本次采购采用一次性询价模式，供应商须一次性报出固定、不可更改的完整报价；报价文件须加盖企业公章，以纸质原件或清晰盖章扫描件形式提交，报价包含设备、运输、安装、调试、质保、税费、培训等全部费用。
2. 报价模式二选一：供应商可仅对单台 / 多台设备分项单独报价，也可对全部设备整体打包报价。
3. 硬性填报要求：无论采取何种报价模式，报价单必须逐条列明全部设备单台含税单价、分项小计；仅填报总价、无分项单价的响应文件按无效材料处理，不予评审。
4. 限价要求：单台设备报价不得超过本公告对应单项预算限价，单项报价超限价则该设备报价失效，其余合规设备报价正常参与评审比价。
5. 采购人成交选择权：
（1）供应商无论提交单品报价还是整套打包报价，所有设备列明的独立含税单价均具备单独履约效力；
（2）采购人有权综合比价，分设备选取不同供应商分别成交，也可择优确定全套一站式供货供应商；
（3）供应商提交整套打包报价，即代表认可采购人可单独采购其中任意单台或多台设备，并严格按照报价单载明的单品单价履约供货，不得以打包优惠为由拒绝供货、上调单品价格。
三、供应商准入基本条件
1. 供应商须为独立法人主体，持有合法有效、在有效期内的营业执照；
2. 企业经营信誉良好，具备完善售前、售后技术服务体系，近 3 年内无重大违法违规经营、招投标失信、行政处罚记录；
3. 能够完整提供满足本公告技术指标的设备，同步提交正式报价单、产品资质、厂家授权、检测报告、售后保障方案等全套佐证材料；
4. 具备对应仪器设备供货、安装、维修及长期备件供应能力，可提供本地化售后响应服务。
四、单项采购预算（单台含税最高限价）
1. A2 型生物安全柜：30000.00 元
2. 高精度卤素红外水分测定仪：38000.00 元
3. 药典标准凝胶强度测试仪：25000.00 元
4. WiFi 单温度监控模块：850.00 元
5. WiFi 温湿度监控模块：950.00 元
五、设备详细技术参数要求
（一）A2 型生物安全柜
1. 提供良好的无菌工作环境，并保护人员安全；
2. 0.12μm 颗粒物过滤效率≥99.9995%；
3. 送风、排风过滤器均配置 ULPA 超高效过滤器；
4. 内部工作尺寸（宽×深×高）：1304mm×630mm×630mm；
5. 整机外部尺寸（宽×深×高）：1500mm×795mm×2050mm。
（二）高精度卤素红外水分测定仪
1. 便捷、高效测定粉末的水分；
2. 加热方式：卤素灯；
3. 称量范围：0-3g；
4. 读数精度：0.1mg/0.001%；
5. 干燥温度(℃) ：可达到105℃。
（三）药典标准凝胶强度测试仪
1. 设备性能完全符合 2025 版《中华人民共和国药典》四部通则 0634 凝胶强度测定法全部技术要求；
2. 下压测试速度 0.5-500mm/min 无级调速；
3. 整机测力精度 0.5 级，支持多档量程自由切换。
（四）WiFi 单温度监控模块
1. 通讯方式：WiFi 无线联网；
2. 测温范围：-40℃~100℃；
3. 设备无本地显示屏；
4. 成套配置：无屏主机 + 1 米长度普通温度探头。
（五）WiFi 温湿度监控模块
1. 通讯方式：WiFi 无线联网；
2. 测温区间：-40℃-80℃；
3. 测湿区间：0%-100% RH；
4. 成套配置：无屏主机 + 1 米长度一体化温湿度探头。
六、材料提交、筛选及采购流程
1. 意向供应商须整理完整资料发送至采购专用邮箱：caigou@nifdc.com，报送资料包含：
（1） 附件《供应商信息登记表》（加盖公章）；
（2） 加盖公章正式报价单（分项列明单价、分项小计、含税总价、质保周期、交货周期）；
（3） 技术参数响应表，逐条对应本文件技术要求，明确偏离项（无偏离 / 正偏离 / 负偏离）；
（4） 企业营业执照、生产厂家授权书、产品检测证书、售后服务承诺等资质证明文件。
2. 本次询价截止日：2026年8月11日，期满后我司统一对所有报名供应商开展资质、技术、商务综合筛选；综合比价择优确定中选供应商。
3. 所有报送资料须真实有效，存在虚假资质、虚报参数的供应商，直接取消参选资格。
4. 原报价供应商可重新报价，若不重新报价则原报价继续有效，直至最终询价评比结束。
七、咨询联系方式
对接人：殷老师
联系电话：010-57047888
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